……………………………………………… Załącznik Nr 2 do SWZ Nazwa Wykonawcy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Tabela A

Zestawienie parametrów technicznych aparatu

| PRODUCENT ………………………….………………… |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MODEL …………………………………………………… |  |  |  |  |
| Lp. | Parametry/opis |  | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia wymogów oraz opis parametrów oferowanych. |
| 1 | Analiza spektralna ( Fourier Domain) |  | TAK |  |
| 2 | Badanie OCT realizowane w pełni automatycznie |  | TAK |  |
| 3 | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe |  | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość pozioma: 20 um. |  | TAK |  |
| 5 | Rozdzielczość osiowa: 6 um. |  | TAK |  |
| 6 | Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy pomiarowej w trzech osiach (3D) |  | TAK |  |
| 7 | Elektrycznie regulowana wysokość podbródka |  | TAK |  |
| 8 | Prędkość skanowania: minimum 50.000A skanów na sekundę. |  | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonania badania automatycznie i manualnie. |  | TAK |  |
| 10 | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka oka o kacie 45 stopni. Rozdzielczość zdjęcia: 5MPixeli |  | TAK |  |
| 11 | Kolorowy, ekran LCD o przekątnej min 8,5” służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część. |  | TAK |  |
| 12 | Automatyczna korelacja pozycji wykonanych skanów OCT ze zdjęciem dna oka |  | TAK |  |
| 13 | Zakres kompensacji wady refrakcji pacjenta w zakresie minimum od -33D do +40D. |  | TAK |  |
| 14 | Wewnętrzny fiksator z możliwością wyboru wielkości znaku |  | TAK |  |
| 15 | Dostępne profile skanowania : 3D , liniowy, radialny, raster |  | TAK |  |
| 16 | Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D, z możliwością nakładania na obraz dna oka |  | TAK |  |
| 17 | Raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy |  | TAK |  |
| 18 | Możliwość automatycznego wyznaczenia parametrów tarczy z możliwością ręcznego korygowania |  | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania OCT przedniego odcinka oka |  | TAK |  |
| 20 | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT i zdjęcia dna oka , z możliwością prezentacji na pełnym ekranie |  | TAK |  |
| 21 | Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem |  | TAK |  |
| 22 | Możliwość eksportu zdjęć dna oka , pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych |  | TAK |  |
| 23 | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka. |  | TAK |  |
| 24 | Automatyczna analiza grubości siatkówki, grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza komórek zwojowych GCL odniesionych do bazy normatywnej podczas wykonania jednego skanowania 3D. |  | TAK |  |
| 25. | Szerokość skanowania 3D do 12 mm |  | TAK |  |
| 26. | Wysokość skanowania 3D do 9mm |  | TAK |  |
| 27. | Wymagany skan 3D na siatkówce o wymiarach: 12,0 x 9.0 mm |  | TAK |  |
| 28. | Obliczanie grubości warstwy komórek zwojowych GCL |  | TAK |  |
| 29. | Funkcja autofokus , auto-Z, automatyczne wyzwolenie badania |  | TAK |  |
| 30. | System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny |  | TAK |  |
| 31. | Fiksator zewnętrzny oraz wewnętrzny. |  | TAK |  |
| 32. | Możliwość wykonania samego barwnego zdjęcia dna oka. |  | TAK |  |
| 33. | Minimalna wielkość źrenicy: 2,5 mm |  | TAK |  |
| 34. | Możliwość wykonania skanów z funkcją „Follow up”. |  | TAK |  |
| 35. | Obrazowanie przepływów w naczyniach bez konieczności podawania środka kontrastującego (OCT-Angio). |  | TAK |  |
| 36. | Wymagane obszary skanowania w OCT-Angio: 3x3 mm, 4.5x4.5 mm oraz 6x6 mm. Angio-OCT plamki siatkówki oraz tarczy nerwu wzrokowego. |  | TAK |  |
| 37. | Minimalna rozdzielczość skanowania OCT-Angio: 320 x 320. |  | TAK |  |
| 38. | Aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta podczas wykonywania badania AngioOCT czyli wymagany eye-tracker, umożliwiający kontynuację skanowania w przypadku ruchów oka pacjenta. |  | TAK |  |
| 39. | Analiza przepływów w OCT-Angio: min 4 warstw siatkówki: siatkówka powierzchowna, siatkówka wewnętrzna, siatkówka zewnętrzna oraz choriokapilary. |  | TAK |  |
| 40. | W komplecie komputer z ekranem LCD/TFT min 21”, oraz stolik z elektrycznie podnoszonym blatem. Drukarka laserowa czarno-biała |  | TAK |  |
| 41. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej |  | TAK |  |
| 42. | Montaż we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego |  | TAK |  |
| 43. | Bezpłatny serwis i przeglądy techniczne zgodnie z instrukcją serwisową w siedzibie Zamawiającego w całym okresie trwania gwarancji, z wymianą części zużywalnych na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |
| 44. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu |  | TAK |  |
| 45. | Szkolenie personelu w zakresie podstawowej obsługi serwisowej sprzętu wraz z autoryzacja producenta |  | TAK |  |
| 46. | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w jednostkach medycznych na terenie Polski |  | TAK |  |
| 47. | Udokumentowanie każdego przeglądu i naprawy raportem serwisowym i wpisem do paszportu |  | TAK |  |
| 48. | Trzykrotna wymiana tego samego podzespołu w czasie trwania gwarancji skutkuje wymianą na nowe urządzenie, z wyłączeniem podstawy jezdnej (jeżeli dołączona jest do zestawu) |  | TAK |  |
| 49. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż zaoferowane |  | TAK |  |
| 50. | Graniczny czas naprawy po przekroczeniu, którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji 7 dni roboczych - w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni urządzenia zastępczego |  | TAK |  |
| 51. | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiast lub po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy |  | TAK |  |
| 52. | Urządzenie pozbawione ewentualnych blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzenia przez inny niż Wykonawca podmiot. W przypadku występowania zabezpieczeń serwisowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody serwisowe podczas ostatniego przeglądu gwarancyjnego |  | TAK |  |
| 53. | Dostępność części zamiennych dla Zamawiającego min 10 lat od podpisania protokołu odbioru |  | TAK |  |

Parametry określone jako „tak” oraz „podać zakresy” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Tabela B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH W OPARCIU O KTÓRE ZAMAWIAJĄCY DOKONA OCENY OFERT:

| L.p. |  | Parametry oceniane | Oferowana wartość parametru (podać) lub Tak/Nie | Punktacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Możliwość wykonania badania OCT automatycznie poprzez wskazanie na dotykowym monitorze LCD źrenicy oka |  | Tak = 20 pkt |  |
|  |  |  |  | Nie = nia dostępu naczyniowego 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 pkt |  |
| 2. |  | Ekran obrotowy w zakresie 0 -180 stopni, o regulowanym kącie nachylenia LCD o przekątnej min 8,5” służący do kompletnej obsługi urządzenia stanowiący jego integralną część |  | Tak = 20 pkt |  |
|  |  |  |  | Nie = nia dostępu naczyniowego 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 pkt |  |

…………………………………….                                                                                …………………….………………………………………

(miejscowość i data)                                                                                                                   (podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)